## Slide 1: Измерение кросстоков, послеимпульсов и темновых шумов микропиксельных лавинных фотодиодов (SiPM) и теоретическое описание их вклада в энергетическое разрешение детектора.
Олейников Владислав Петрович, аспирант 2-го года
Научный руководитель – Поросев Вячеслав Викторович к.ф.-м.н., с.н.с.

## Slide 2: Матричная структура SiPM

## Slide 3: Области применения
Криогенный лавинный детектор (ИЯФ)
Малодозная рентгеновская установка (Толмачево)

## Slide 4: Сравнение SiPM
Hamamatsu S13360-3050CS
KETEK PM1125NS-SB0
VS
VS
Hamamatsu S10362-11-100C

## Slide 5: Схема установки – offline анализ

## Slide 6: Корреляции

## Slide 7: Спектр временных интервалов

## Slide 8: Кроссток
Hamamatsu S13360-3050CS
KETEK PM1125NS-SB0
Hamamatsu S10362-11-100C

## Slide 9: Энергетическое разрешение SiPM
Флуктуации усиления
Вероятность послеимпульса
Константа времени послеимпульса
Квантовая эффективность
Кроссток

## Slide 10: ENF - избыточный фактор шума
Hamamatsu S10362-11-100C
Hamamatsu S13360-3050CS

## Slide 11: Результаты:
 | Hamamatsu S13360-3050CS | KETEK PM1125NS-SB0 | Hamamatsu S10362-11-100C
Темновой шум [кГц / мм^2] | 30 | 80 | 300
Кроссток | 6% | 6% | 12%
Вероятность послеимпульса | 10% | 9% | 10% (быстрая) 15% (медленная)
Константа времени послеимпульса [нс] | 9 | 28 | 35 (быстрая) 170 (медленная)
ENF | 1.1 | 1.1 | 1.3

## Slide 12: Сборка детектора
Малодозная рентгеновская установка (ИЯФ)
KETEK PM1125NS-SB0

## Slide 13: Заключение
Измерены темновые шумы, кросстоки и послеимпульсы для 3-х типов SiPM: Hamamatsu S13360-3050CS, KETEK PM1125NS-SB0, Hamamatsu S10362-11-100C
Измерены ENF и энергетическое разрешение. Экспериментальные значения хорошо согласуются с теоретическим описанием.
Написана статья в JINST
Ведутся работы по улучшению энергетического разрешения детектора

## Slide 14
Спасибо за внимание!

## Slide 15: Устройство SiPM

## Slide 16: Устройство SiPM(silicon photomultiplier)

## Slide 17: Форма сигнала

## Slide 18: Квантовая эффективность
Hamamatsu S10362-11-100C
Hamamatsu S13360-3050CS

## Slide 19: Энергетическое разрешение
Hamamatsu S10362-11-100C
Hamamatsu S13360-3050CS

## Slide 20: Проблема измерения кросстока
Метод лестницы
Метод интегрирования сигнала

## Slide 21: Схема установки

## Slide 22: Коэффициент усиления
Hamamatsu
S13360-3050CS
71В, 270K

## Slide 23: Напряжение пробоя
KETEK PM1125NS-SB0
Hamamatsu S13360-3050CS

## Slide 24: Энергетическое разрешение SiPM

## Slide 25: Энергетическое разрешение SiPM
Флуктуации усиления
Вероятность послеимпульса
Константа времени послеимпульса
Квантовая эффективность
Кроссток

## Slide 26: Энергетическое разрешение SiPM
Квантовая эффективность
Кроссток

## Slide 27: Энергетическое разрешение SiPM
Флуктуации усиления
Вероятность послеимпульса
Константа времени послеимпульса

## Slide 28: Устройство SiPM

## Slide 29: Устройство SiPM

## Slide 30: Отличие от ФЭУ
VS
Основные:
Координатное разрешение
Счетный режим
Зависимость от температуры
Кросстоки и послеимпульсы

## Slide 31: Спектр временных интервалов
0
t
t + dt
Нет импульсов
Один импульс
Один процесс – темновой шум

## Slide 32: Спектр временных интервалов
0
t
t + dt
Нет импульсов
Два процесса – темновой шум и послеимпульсы
Один импульс

## Slide 33: Спектр временных интервалов
0
t
t + dt
Нет импульсов
Один импульс
Три процесса – темновой шум, послеимпульсы (быстрые и медленные)

## Slide 34: Модель распространения света
4 nearest neighbors
8 nearest neighbors
8 L-connected
neighbors
all neighbors

## Slide 35: Темновой шум
Hamamatsu S10362-11-100C

## Slide 36: Темновой шум
Hamamatsu S10362-11-100C

## Slide 37: Темновой шум
Hamamatsu S13360-3050CS
KETEK PM1125NS-SB0

## Slide 38: Послеимпульсы: вероятность
Hamamatsu S10362-11-100C
Быстрая компонента

## Slide 39: Послеимпульсы: вероятность
Hamamatsu S10362-11-100C
Медленная компонента

## Slide 40: Послеимпульсы: постоянная времени
Hamamatsu S10362-11-100C
Быстрая компонента

## Slide 41: Послеимпульсы: постоянная времени
Hamamatsu S10362-11-100C
Медленная компонента

## Slide 42: Послеимпульсы
Быстрая компонента
Hamamatsu S13360-3050CS

## Slide 43: Послеимпульсы
Быстрая компонента
KETEK PM1125NS-SB0