## Slide 1: The development of digital X-ray detector for osteodensitometry
Oleynikov Vladislav Petrovich
Scientific adviser – Porosev Vyacheslav Viktorovich
Ph.D. in Physics and Mathematics, Senior Scientist
Budker Institute of Nuclear Physics

## Slide 2: The main aim
osteodensitometr
detector

## Slide 3: At present, densitometers are not produced in Russia
Place of Origin: South Korea
Place of Origin: France

## Slide 4: Densitometer is a device that allows to determine bone mineral density

## Slide 5
There are three main ways of collecting information from the detector
1) integrating mode (signal is proportional to the number of detected photons)
2) counting mode (allows to distinguish each individual X-ray photon)
3) spectrometric mode (we not only separates each individual photon, but also register its energy)

## Slide 6: The detector
non-hygroscopic
bright
fast
high density and atomic number
high energy resolution
SiPM
Scintillator

## Slide 7: Selection of SiPM
KETEC
The main characteristic significantly affecting the energy resolution is quantum efficiency

## Slide 8: Two scintillators
YAP:Ce or LuYAG:Pr
CdTe is not technologically and requires special electronics
HPGe is too expensive for everyday use, because it requires cooling

## Slide 9: Принцип работы денситометра (идеальный случай моноэнергий)
Жировая ткань
Мышечная ткань
Кость
Ls
Lf
Lb

## Slide 10: Теоретические результаты
Статистическая ошибка
Систематическая ошибка
Доза 1 мР, площадь детектора 1 мм^2. Толщина кости 5 мм, толщина мягких тканей 20 см, 20% жира. Ошибка приведена в %.

## Slide 11: Выбор сцинтиллятора
LYSO:Ce
LFS-3
LGSO:Ce
YAP:Ce
LuYAG:Pr
Требования к сцинтиллятору: 1) быстрый (~ 50 нс)
2) Яркий (~ 30 фот. / кэВ)
3) Тяжелый (уменьшение утечек энергии) 4) Негигроскопичный (надежность и тех. процесс) 5) Радиационная стойкость 6)Высокое собственное энергетическое разрешение (~ 10%)
7) Отлаженная технология выращивая (получение нужных размеров)
Таких сцинтилляторов совсем немного

## Slide 12: Энергетическое разрешение
Am241
АЦП
LYSO (тефлон)
SiPM
min ≈ 33%
min ≈ 33%
МИФИ
HAMAMATSU

## Slide 13: Энергетическое разрешение: факторы
Am241
АЦП
LYSO (тефлон)
20%
MPPC
26%

## Slide 14: Энергетическое разрешение: факторы
Am241
АЦП
LYSO (тефлон)
20%
PMT
26%

## Slide 15: Энергетическое разрешение: доминирующие факторы
Выводы: 1) важно собственное энергетическое разрешение сцинтиллятора 2) важна квантовая эффективность регистрации и число фотоэлектронов 3) crosstalk, послеимпульсы и темновые шумы не имеют значения при параметрах существующих SiPM
Необходимо моделирование!

## Slide 16: Экспериментальные характеристики сцинтилляторов
LYSO:Ce (39 нс)
LFS-3 (37 нс)
LGSO:Ce (36 нс)
YAP:Ce (24 нс)
LuYAG:Pr (46 нс)
Am241
Сцинтиллятор + тефлон
(59.5 кэВ)
ФЭУ
*2.355

## Slide 17: Моделирование светосбора
светосбор
Спектр излучения сцинтиллятора
Коэф. преломления кристалла
Длина поглощения света
Свойства кристалла:
Коэф. отражения
Коэф. преломления
Полированность
Угловая зависимость отраж. света
Свойства поверхности:

## Slide 18: Устранение неоднозначности
Сцинтиллятор
ФЭУ
“1”
“2”
LYSO:Ce

## Slide 19: Что есть квантовая эффективность?
N init
N p.e.
N init
N p.e.
N pass
N pass
Стекло
Фотокат.
Смазка
Сцинт.

## Slide 20: Прототип детектора
N init
YAP:Ce (20 фот. / кэВ, 13 % собст. раз., 24 нс)
KETEC SiPM (QE > 40%, 25 мкм пикс.)
Оптическая смазка – узкое место системы (нужен шифтер)
Предельное энергетическое разрешение ~ 13% (FWHM) при 59.5 кэВ (теор.)
Сейчас – 17% (FWHM)

## Slide 21: Измерение спектра излучения рентгеновского источника
АЦП
Al
L
Рентген. излучение
LYSO (тефлон)
MPPC
25 различных толщин

## Slide 22: Вычисление толщины (переключение кВ)
ПММА - 1.7%
Алюминий - 6.6%

## Slide 23: Вычисление толщины (двугорбый спектр)
Мощность трубки Толщина фильтра Материал фильтра Оптимальные пороги
Нужно развивать теорию

## Slide 24: Планы:
Используя моделирование в GEANT4, найден светосбор сцинтилляторов и восстановлен их абсолютный световыход.
Основными факторами, влияющими на энергетическое разрешение детектора, является флуктуации световыхода сцинтиллятора и статискика фотоэлектронов
Проведены измерения параметров тест-объектов при работе детектора в счетном режиме. Восстановленные значения толщин для ПММА и Al имеют систематическое отклонение от реальных 1.7% и 6.6% соответственно. На данном этапе работы, основная причина отклонения заключается в недостаточной точности прямого измерения толщин калибровочных объектов и недостаточная точность измерения спектров излучения рентгеновского источника.
Заключение
Собрать одноканальный денситометр и найти оптимальные параметры установки

## Slide 25: Спасибо за внимание!