## Slide 1: Разработка детектора для цифровой рентгеновской остеоденситометрии
Олейников Владислав Петрович
Научный руководитель – Поросев Вячеслав Викторович
к.ф.-м. н., старший научный сотрудник
Институт Ядерной Физики имени Г.И.Будкера

## Slide 2: Содержание
Какие детекторы существуют?
Что влияет на качество снимка?
Три типа сбора сигнала
Спектрометрический режим
Остеоденситометр
Проблема остеопороза
Принцип работы денситометра (идеальный случай моноэнергий)
Теоретические результаты
Выбор сцинтиллятора
Выбор SiPM
Энергетическое разрешение
Энергетическое разрешение: факторы
Энергетическое разрешение: доминирующие факторы
Экспериментальные характеристики сцинтилляторов
Моделирование светосбора
Устранение неоднозначности
Что есть квантовая эффективность
Прототип детектора
Измерение спектра излучения рентгеновского источника
Вычисление толщины (переключение кВ)
Вычисление толщины (двугорбый спектр)
Заключение

## Slide 3: Какие детекторы существуют?
Экрано-пленочные системы
Экран
Пленка
Кассета
+ Хорошее координатное разрешение ( лучше 100 мкм) - Низкая кватновая эффективность (большая доза) ограниченный динамический диапазон < 10
Люминофор с памятью
+ Хорошее координатное разрешение ( лучше 100 мкм) Большой динамический диапазон (~ 200) - Низкая кватновая эффективность (большая доза)

## Slide 4: Какие детекторы существуют?
Сцинтилляционный экран + ПЗС
+ Хорошее координатное разрешение ( лучше 100 мкм) - Рассеянное излучение Потери света 99% Ограниченный динамический диапазон (10 - 30)
flat panel
+ Хорошее координатное разрешение ( лучше 100 мкм) -Рассеянное излучение
a-Si (Direct or Indirect)
a-Se (маммография)

## Slide 5
Какие детекторы существуют?
Проволочная камера с Xe (сканир. режим)
+ Хорошее координатное разрешение ( лучше 100 мкм)
Динамический диапазон ~ 1000 - Интегрирующий режим
Низкая квантовая эффективность при высоких энергиях (> 80 keV)
SiPM + сцинтиллятор (сканир. режим)
+ Квантовая эффективность > 99%
Работа в спектрометрическом или счетном режиме
- Плохое координатное разрешение (~ 1 мм)

## Slide 6
Какие детекторы существуют?
Твердотельная ионизационная камера на основа CdTe
+ Хорошее координатное разрешение ( лучше 100 мкм)
Прямая регистрация рентген. излучения Отличное энерг. разрешение (лучше 5% в диапазоне 20 -100 кэВ) Высокая квантовая эффективность - Слабый сигнал -> сложная электроника Время сбора носителей ~ 1 мкс

## Slide 7
Что влияет на качество снимка?
Два основных аспекта, ограничивающих качество снимка: 1) Рассеянное излучение 2) Дисперсия измеряемого сигнала
Решение: нужно использовать сканирующие системы
Тождество Вальда

## Slide 8
Три типа сбора сигнала
1) Интегрирующий детектор (фотоны не различимы)
2) Счетный детектор (фотоны разделимы, но не знаем их энергию)
3) Спектрометрический режим (знаем энергию каждого фотона)

## Slide 9
Спектрометрический режим
Существенное увеличение информативности снимка Уменьшение дозы
Ранняя диагностика рака Поиск наркотиков, оружия, взрывчатки

## Slide 10
Остеоденситометр
Остеоденситометр – самый простой случай реализации технологии, т.к. не нужно высокое координатное разрешение (достаточно 1 мм)
SiPM
Сцинтиллятор
Флюорография – нужно координатное разрешение на уровне 0.1 мм (технически сложно реализовать)

## Slide 11: Проблема остеопороза
Необходимо создать денситометр, обладающий 1% точностью при дозе облучения не более 10 мкЗв

## Slide 12: Принцип работы денситометра (идеальный случай моноэнергий)
Жировая ткань
Мышечная ткань
Кость
Ls
Lf
Lb

## Slide 13: Теоретические результаты
Статистическая ошибка
Систематическая ошибка
Доза 1 мР, площадь детектора 1 мм^2. Толщина кости 5 мм, толщина мягких тканей 20 см, 20% жира. Ошибка приведена в %.

## Slide 14: Выбор сцинтиллятора
LYSO:Ce
LFS-3
LGSO:Ce
YAP:Ce
LuYAG:Pr
Требования к сцинтиллятору: 1) быстрый (~ 50 нс)
2) Яркий (~ 30 фот. / кэВ)
3) Тяжелый (уменьшение утечек энергии) 4) Негигроскопичный (надежность и тех. процесс) 5) Радиационная стойкость 6)Высокое собственное энергетическое разрешение (~ 10%)
7) Отлаженная технология выращивая (получение нужных размеров)
Таких сцинтилляторов совсем немного

## Slide 15: Выбор SiPM
Hamamatsu
MIFI
KETEC
Требования: 1) Большой динамический диапазон (~ 1000 пикселей на 1 мм^2) 2) Высокая квантовая эффективность 3) Низкий темновой шум 4) Малая вероятность crosstalk 5) Малая вероятность послеимпульсов 6) Стабильность по температуре (?)
Огромный выбор SiPM с разным набором характеристик

## Slide 16: Энергетическое разрешение
Am241
АЦП
LYSO (тефлон)
SiPM
min ≈ 33%
min ≈ 33%
МИФИ
HAMAMATSU

## Slide 17: Энергетическое разрешение: факторы
Am241
АЦП
LYSO (тефлон)
20%
MPPC
26%

## Slide 18: Энергетическое разрешение: факторы
Am241
АЦП
LYSO (тефлон)
20%
PMT
26%

## Slide 19: Энергетическое разрешение: доминирующие факторы
Выводы: 1) важно собственное энергетическое разрешение сцинтиллятора 2) важна квантовая эффективность регистрации и число фотоэлектронов 3) crosstalk, послеимпульсы и темновые шумы не имеют значения при параметрах существующих SiPM
Необходимо моделирование!

## Slide 20: Экспериментальные характеристики сцинтилляторов
LYSO:Ce (39 нс)
LFS-3 (37 нс)
LGSO:Ce (36 нс)
YAP:Ce (24 нс)
LuYAG:Pr (46 нс)
Am241
Сцинтиллятор + тефлон
(59.5 кэВ)
ФЭУ
*2.355

## Slide 21: Моделирование светосбора
светосбор
Спектр излучения сцинтиллятора
Коэф. преломления кристалла
Длина поглощения света
Свойства кристалла:
Коэф. отражения
Коэф. преломления
Полированность
Угловая зависимость отраж. света
Свойства поверхности:

## Slide 22: Устранение неоднозначности
Сцинтиллятор
ФЭУ
“1”
“2”
LYSO:Ce

## Slide 23: Что есть квантовая эффективность?
N init
N p.e.
N init
N p.e.
N pass
N pass
Стекло
Фотокат.
Смазка
Сцинт.

## Slide 24: Прототип детектора
N init
YAP:Ce (20 фот. / кэВ, 13 % собст. раз., 24 нс)
KETEC SiPM (QE > 40%, 25 мкм пикс.)
Оптическая смазка – узкое место системы (нужен шифтер)
Предельное энергетическое разрешение ~ 13% (FWHM) при 59.5 кэВ (теор.)
Сейчас – 17% (FWHM)

## Slide 25: Измерение спектра излучения рентгеновского источника
АЦП
Al
L
Рентген. излучение
LYSO (тефлон)
MPPC
25 различных толщин

## Slide 26: Вычисление толщины (переключение кВ)
ПММА - 1.7%
Алюминий - 6.6%

## Slide 27: Вычисление толщины (двугорбый спектр)
Мощность трубки Толщина фильтра Материал фильтра Оптимальны пороги
Нужно развивать теорию

## Slide 28: Планы:
Разработана оптимальная модель работы рентгеновского денситометра
Используя моделирование в GEANT4, найден светосбор сцинтилляторов и восстановлен их абсолютный световыход.
Основными факторами, влияющими на энергетическое разрешение детектора, является флуктуации световыхода сцинтиллятора и статискика фотоэлектронов
Проведены измерения параметров тест-объектов при работе детектора в счетном режиме. Восстановленные значения толщин для ПММА и Al имеют систематическое отклонение от реальных 1.7% и 6.6% соответственно. На данном этапе работы, основная причина отклонения заключается в недостаточной точности прямого измерения толщин калибровочных объектов и недостаточная точность измерения спектров излучения рентгеновского источника.
Заключение
Собрать одноканальный денситометр и найти оптимальные параметры установки

## Slide 29: Спасибо за внимание!